## Tehničke specifikacije
DODATAK 2. - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I OSTALI UVJETI
NARUČITELJ: | INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA, Split , Put Duilova 11; OIB: 90884993104
NAZIV PREDMETA NABAVE: Ionski kromatograf
Ionski kromatograf, PONUĐENI PROIZVOĐAČ:___________________________; PONUĐENI MODEL: _______________________________________ .
Redni broj | TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I OSTALI UVJETI | Ponuđena tehnička specifikacija (upisati točno ponuđenu vrijednost ako je stavka određena rasponom vrijednosti kao npr. od – do ili najviše-najmanje ili min-max, odnosno za ostale stavke upisati DA-NE ) | Referenca na dokaz ponuđene tehničke specifikacije (npr. katalog/prospekt/tehnička dokumentacija proizvođača ili zastupnika proizvođača/izjava proizvođača odnosno zastupnika proizvođača ili drugi dokument sukladno DoN, obvezno navesti naziv dokumenta i broj stranice, koji dokazuje da ponuđena roba udovoljava traženim tehničkim specifikacijama)
Ionski kromatograf
1. | PUMPA:
1.1 | Raspon protoka : 0.001 do 10.000ml/min ili šire
1.2 | Radni tlak : 30 MPa ili više
1.3 | Preciznost protoka : 0.1% RSD ili manje
1.4 | Točnost protoka : ±2% ili manje
1.5 | Senzor curenja
1.6 | Automatsko ispiranje klipa pumpe
2. | OTPLINJAČ/OTPLINJAČI
2.1 | Broj kanala: 3 ili više
2.2 | pH područje: 1-14
3. | AUTOMATSKI UZORKIVAČ
3.1 | Raspon volumena injektiranja : 0.1 do 100 uL ili šire
3.2 | Preciznost/ponovljivost injektiranja: 0.3% RSD ili niže
3.3 | Prijenos uzoraka „Carryover": 0.005% ili manje
3.4 | Termostatiranje uzoraka: od 4°C do 40°C ili šire
4. | TERMOSTATIRANI PROSTOR ZA KOLONU
4.1 | Raspon temperatura: minimalno: 30° do 80°C
4.2 | Temperaturna točnost: ±1°C ili manje
5. | PDA/DAD detektor
5.1 | Lampe: minimalno D2 (deuterijska)
5.2 | Broj dioda: 1024 ili više
5.3 | Valno područje: 190 do 800nm ili šire
5.4 | Šum: 6 x 10-6 AU ili manje
5.5 | Brzina snimanja podataka (eng. Sampling rate): 100 Hz ili više
5.6 | Točnost valne duljine: ±1nm ili niže
6. | CDD detektor
6.1 | Maksimalni tlak: 2.9 MPa ili više
6.2 | Volumen ćelije: 0.7 µL ili manje
7. | OSTALO
7.1 | Ponuda uključuje računalo s konfiguracijom koja je kompatibilna sa softverom i monitor od minimalno 23", te pisač
7.2 | Ponuda uključuje odgovarajući softver za upravljanje ponuđenim instrumentom uključen u konfiguraciju
7.3 | Ponuda uključuje kolonu i predkolonu za analizu aniona i kolonu i predkolonu za analizu kationa, te anionski supresor
7.4 | Transport, instalacija i validacija od strane certificiranog servisnog inženjera uključeni u cijenu
7.5 | Aplikacijska edukacija u laboratoriju Naručitelja u trajanju od minimalno 3 radna dana uključena u cijenu
7.6. | Garancija: minimalno 24 mjeseca
Naziv i sjedište ponuditelja : ________________________________________________________________